Photoionisationsdetektoren (PID)

zu treffende Maßnahmen

Entscheidung oben/unten messen (Recherche der Luftvergleichszahl in Gefahrstoffdatenbank)

Gerät vor Betreten des Gefahrenbereichs einschalten

eV-Angabe der Lampe beachten, in der Regel wird die 10,6 eV Lampe eingesetzt

Responsefaktor / Correction Factor (RF/CF) der verschiedenen Stoffe beachten und ggf. einstellen (Handbuch des Gerätes beachten!)

WICHTIG: PID kann Stoffe nicht identifizieren - angezeigt wird das was der Benutzer einstelllt!

Ist das PID nicht auf den zu messenden Stoff eingestellt, muss eine Umrechnung auf Basis des RF/CF erfolgen um die realen Werte abzuschätzen

Windverhältnisse beachten

Gerät nach jeder Benutzung prüfen

mögliche Messfehler

Bestimmte Stoffen lassen sich nicht ionisieren!

Für weitere Stoffe sind besondere eV-Lampen zur Ionisation erforderlich z.B. Methan oder Chlor

Falsch eingestelleter RF/CF

ein Sensor der aufgrund von Katalysatorgiften zerstört wurde wird vom Gerät nicht als defekt erkannt!

Quellenangabe

Gefahrstoffnachweis mit dem Photoionisationsdetektor | ABC-Gefahren - Blog (abc-gefahren.de)

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16