Photoionisationsdetektoren (PID)

geeignet für den Nachweis flüchtiger organischer Verbindungen (Siedepunkt: ~ 50 °C bis ~ 260 °C)

Anwendungsmöglichkeiten

Messung der Konzentration einer bekannten Substanz (Reinstoff, mit Responsefaktor)

Detektion einer Quelle oder einer Leckage

bei Stoffgemischen: Aussage ob Konzentration zu- oder abnimmt

Grenzen

bei Gemischen ist es nicht möglich die Konzentration einer Komponente zu bestimmen

PID besitzt eine hohe Empfindlichkeit gegen Luftfeuchtigkeit

zu treffende Maßnahmen

Entscheidung oben/unten messen (Recherche der Luftvergleichszahl in Gefahrstoffdatenbank)

Gerät vor Betreten des Gefahrenbereichs einschalten

eV-Angabe der Lampe beachten, in der Regel wird die 10,6 eV Lampe eingesetzt

Responsefaktor / Correction Factor (RF/CF) der verschiedenen Stoffe beachten und ggf. einstellen (Handbuch des Gerätes beachten!)

WICHTIG: PID kann Stoffe nicht identifizieren - angezeigt wird das was der Benutzer einstelllt!

Ist das PID nicht auf den zu messenden Stoff eingestellt, muss eine Umrechnung auf Basis des RF/CF erfolgen um die realen Werte abzuschätzen

Windverhältnisse beachten

Gerät nach jeder Benutzung prüfen

mögliche Messfehler

Bestimmte Stoffen lassen sich nicht ionisieren!

Für weitere Stoffe sind besondere eV-Lampen zur Ionisation erforderlich z.B. Methan oder Chlor

Falsch eingestelleter RF/CF

Hohe Luftfeuchtigkeit führt ohne Vorfilter zu falschen Ergebnissen!

Stoffbeispiele

Nachweisbar	nicht nachweisbar
Lösungsmittel z.B. Hexan; Pentan; Aceton; Benzol; Toluol	Gase z.B. Methan; Ethan; Acetylen (Ethin)
Kraftstoffe z.B. Benzin; Diesel	typische Brandgase z.B. Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO2 )
Sonstige z.B. Ethen, Ammoniak (NH3)	anorganische Gase z.B. Chlor (Cl2 ); Salzsäure (HCl); Blausäure (HCN); Wasserstoff (H2 )

Quellenangabe

Gefahrstoffnachweis mit dem Photoionisationsdetektor | ABC-Gefahren - Blog (abc-gefahren.de)

Fortbildungslehrgang Gemeindewehrleiter, Messen im (AB)C-Einsatz – Grenzen der vorhandenen Messtechnik

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16